**Комунальне некомерційне підприємство**

**Стрийської міської ради «Територіальне медичне об’єднання**

**«Стрийська міська об’єднана лікарня»**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **Придбання операційного (хірургічного) стола з набором аксесуарів для Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» (Код ДК 021:2015: 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні),** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об’єднання «Стрийська міська об’єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Придбання операційного (хірургічного) стола з набором аксесуарів для Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» (Код ДК 021:2015: 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні).

**3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями № [UA-2024-05-02-009486-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-02-009486-a)

**4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 352 000 грн. 00 коп. з ПДВ (триста п’ятдесят дві тисячі гривень нуль копійок з ПДВ).

Проведено аналіз ринку. На цьому етапі використовували інформацію щодо цін на товари, що отримана шляхом проведення попередніх ринкових консультацій, запитів цінових пропозицій.

Було використано метод порівняння ринкових цін, а саме:

1. направлено запит цінових пропозицій офіційним представникам/дилерам/постачальникам конкретного товару/надавачам послуг.

Після отримання певного цінового масиву всі ціни було приведено до єдиних умов, враховуючи умови поставки, умови оплати тощо. Очікувана ціна є середнім арифметичним із отриманих даних.

**5. Розмір бюджетного призначення:** 400 000 грн. 00 коп. з ПДВ (чотириста тисяч гривень нуль копійок з ПДВ).

**6. Нормативно-правове регулювання.** Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

**7. Загальні положення.** Відповідно до п.п. 1, 3 Загальних положень Особливостей, ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом (далі – замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

Пунктом 10 Особливостей встановлено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару.

**8. Обґрунтування технічних характеристик.** Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2024 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є штуки. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єкта замовника, становить 1 штука на 2024 р.

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Найменування параметру** |
|  | Призначений для використання у відділенні торако-абдомінальної хірургії, Е.Н.Т. відділеннях, акушерсько-гінекологічних відділеннях, урологічних відділеннях, ортопедичних відділеннях та інших відділеннях для комплексних операцій. |
|  | Тип столу – механічний. Регулювання положення секцій за допомогою важелів управління та педалі |
|  | Кількість секцій ложа не менше 5 |
|  | Матеріал обшивки напольної основи та колони столу неіржавіюча сталь |
|  | Наявність бокових рельс для кріплення аксесуарів |
|  | Ширина столу не більше 480 мм |
|  | Довжина столу не менше 2100 мм |
|  | Діапазон регулювання висоти не менше 750 – 910 мм |
|  | Нахил головної секції вниз не менше 90 град, вгору не менше 45 град. |
|  | Нахил спинної секції вниз не менше 18 град, вгору не менше 75 град |
|  | Боковий нахил не менше 14 град вліво та не менше 17 град вправо |
|  | Ножна секція, нахил вниз не менше 90 град, кут розведення не менше 180 град |
|  | Тип ножної секції розділена |
|  | Положення Тренделенбург не менше 30 град |
|  | Положення Антитренделенбург не менше 15 град |
|  | Безпечне навантаження не менше 200 кг |
|  | Наявність ниркового мосту із висотою підйому не менше 120 мм |
|  | Мобільна основа на колесах |
|  | Наявність центрального блокування коліс за допомогою педалі |
|  | Наявність опор для рук не менше 2 шт. |
|  | Наявність опор для плечей не менше 2 шт. |
|  | Наявність колінних підставок для проктологічних втручань не менше 2 шт. Підставка може використовуватись в якості подовжувача для ножної секції. |
|  | Наявність наркозного екрану |
|  | Наявність тримачів типу Гопель |

**9. Обґрунтування якісних характеристик**.

Товар, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню, нормам і стандартам та законодавчо встановленим на території України нормам.

Гарантійний термін (строк) товару, повинен становити не менше 12 місяців, з моменту введення в експлуатацію, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.